Mańkowski Tomasz

LABORATORIUM ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH

SYSTEM POMIAROWY Z LINIĄ MicroLAN.


Linia pomiarowa MicroLAN zbudowana jest z następujących elementów:

· układu master np. mikrokontroler, komputer,

· linii dwuprzewodowej (masa i szyna danych),

· układów slave, czyli wszelakich czujników, pamięci i innych w standardzie, których może być podłączonych aż 256 !

Odpowiedni protokół transmisji zapewnia dwustronną komunikację pomiędzy układami master i slave. Protokół składa się z odpowiedniego cyklu: inicjalizacji, zapis 1, zapis2, odczyt. Sygnały danych 1 i 0 nie są jednak poziomami napięć a odpowiednimi zależnościami czasowymi pojawiającymi się w linii. Jakikolwiek cykl rozpoczyna się wysłaniem przez układ master sygnału RESET PULSE. Potwierdzeniem obecności jest wysłanie przez układ slave sygnału PRESENCE PULSE. Dane przesyłane są bit po bicie poczynając od najmniej znaczącego. Synchronizację pomiędzy układami wyznacza opadające zbocze sygnału generowanego przez układ master. Każdy bit poprzedzony jest pojawieniem się zbocza synchronizującego. Ta metoda transmisji nazywana jest transmisją w oknach czasowych. Transmisję wymusza układ master. Poniżej przedstawiono przebiegi czasowe zapisu i odczytu:

[image: image1.wmf]C

PER

COUNT

RMAIN

COUN

C

PER

COUNT

ODCZYTANA

TEMP

A

TEMPERATUR

_

_

)

_

_

_

(

25

.

0

_

-

+

-

=

Zapis wartości logicznych 1 i 0

[image: image2.png]ZBOCZE
SYNCHRONIZUJACE TRANSMISJA KOLEINEGD

BITU




Odczyt wartości logicznych 1 i 0.

W ćwiczeniu badany jest układ DS 1920. Jest to czujnik temperatury. Jak każdy z układów serii DS charakteryzuje  się 64 bitowym kodem (Silicon Serial Number). Umieszczony jest on w pamięci ROM w następującej konfiguracji:

8 bit CRC code
48 bit serial code
8 bit family code

Układ umożliwia pomiar temperatury w zakresie od -55(C do +100(C. W zakresie od 0(C do 70(C dokładność wynosi 0.5(C. Wynik pomiaru odczytywany jest w postaci 9 bitów. Posiada on również wewnętrzną 8 bajtową strukturę rejestrów oraz dwa bajty pamięci EEPROM. Strukturę tą przedstawiono poniżej:

SCRATCHPAD

EEPROM

Temperature LSB



Temperature MSB



TH/USER byte 1

TH/USER byte 1

TH/USER byte 2

TH/USER byte 2

Reserved



Reserved



Count remain



Count per (C







CRC



Odczyt rejestru zawsze rozpoczyna się od rejestru zerowego a kończy się na rejestrze CRC. Bajt CRC generowany jest na podstawie zawartości poprzednich rejestrów. Bajt 0 i 1 zawiera informację o temperaturze. Bajty 2 i 3 powielone są w pamięci EEPROM. Zawierają one informację o górnej (TH) i dolnej (TL) wartości alarmu. Wartości temperatur alarmowych zapisywane są w na 8 bitach, a więc z mniejszą rozdzielczością. Bajty 4 i 5 są obecnie niewykorzystywane, a bajty 6 i 7 zawierają dane dotyczące procesu konwersji. Za ich pomocą jesteśmy w stanie programowo zwiększyć rozdzielczość odczytu temperatury. Typowy zasięg linii MicroLAN wynosi 300 m. Możliwość zaadresowania i identyfikacji tak wielu urządzeń w jednej linii czyni ją konkurencyjną w stosunku do innych rozwiązań.


Opis funkcji MEMORY/CONTROL oraz identyfikacji układu.

33H – kod Read ROM odczytuje 8 bajtów identyfikujących układ,

F0H – kod Search ROM identyfikuje odczytując zawartość 8 bajtów ROM układy podłączone do linii, można wyselekcjonować układ, 

CCH – pomija proces identyfikacji i umożliwia przejście do następnych funkcji. Stosowany tylko przy podłączonym jednym układzie,

55H + numer umożliwia dostęp do dowolnego układu na linii,

44H – kod inicjujący pomiar i konwersję temperatury,

BEH – kod odczytu pamięci SCRATCHPAD,

4BH – kod przepisujący  2 i 3 bajt pamięci SCRATCHPAD do pamięci EEPROM,

B8H – powoduje przepisanie zawartości pamięci EEPROM do bajtów 2 i 3 rejestrów,

ECH – odczyt zgłoszenia alarmu,
Podczas wykonywania ćwiczenia zapoznano się z funkcjami obsługi pamięci i kontroli układu. Poniżej przedstawiono otrzymane wyniki, które wykorzystano w dalszej części.

FAMILY CODE       10

SERIAL NUMBER   E0C015000

CRC                           49




dla układu DS1920

FAMILY CODE       6

SERIAL NUMBER   7E6C14000

CRC                           3 




dla układu DS1993 (4 kbit RAM)

Odczyt zawartości pamięci SCRATCHPAD:

Temperature LSB
2D

Temperature MSB
0

TH/USER byte 1
72

TH/USER byte 2
80

Reserved
FF

Reserved
FF

Count remain
1E

Count per (C
54




CRC
5A

Na podstawie odczytu pamięci i zależności, że jeden bit odpowiada 0.5(C znaleziono temperaturę w sali :

                        2D/2=16
16H =22 (dziesiętnie)

T = 22(C

[image: image3.png]WAYMUSZENIE UKEADU

ODCZYT KOLEMESD
MASTER o
odeat 1!
' QDPOWIEDZ UKLADU
SLAVE
odeznt 0\ : N\

R T

! OKNO CZASDWE [sampling window) ——————



Zwiększenie rozdzielczości :

W wyniku otrzymano temperaturę 22,3928 (C

Po tych pomiarach dotknięto czujnika ręką po czym dokonano odczytu; temperatura wynosiła 26(C.


Odpowiedzi na pytania kontrolne.

1. 4 podstawowe sygnały na linii MicroLAN to odpowiednio zapis 1 lub logicznego 0, oraz odczyt 1 lub 0.

2. Przy braku układów SLAVE układ master nie otrzymuje sygnału presence pulse.

3. Nie, logiczna 1 jak i logiczne 0 generowane jest zależnościami czasowymi występującymi w linii.

4. Typowy zasięg linii MicroLAN wynosi 300m.

5. Nie, gdyż układ SLAVE nie jest zdolny do generowania impulsów synchronizacji.

6. Nie, wymaga to konwertera napięć standardu RS-232 do standardu MicroLAN.

7. Tak, każda identyfikacja poprzedzona musi być sygnałem RESET.

8. Nie, polecenie to może być wysłane tylko podczas obecności jednego układu SLAVE na linii.

9. Skip Rom pomija identyfikację układu i powoduje przejście do następnej komendy. Stosowane wyłącznie podczas obecności jednego układu SLAVE.

10. Aby zidentyfikować jeden z wielu układów na linii należy zastosować komendę F0H.

11. Tak, 64 bitowy kod pozwala na dokładną identyfikację układu.

12. Bajt CRC (bajt kontrolny) generowany jest na podstawie zawartości poprzednich bajtów. Służy do weryfikacji poprawności odbioru poprzednich bajtów.

13. Do linii MicroLAN można podłączyć maksymalnie do 256 różnych układów. Wynika to z 1+6 bajtów ROM identyfikujących układ.

14. Tak, służy do tego polecenie CCH.

15. Pamięć SCRATCHPAD zawiera 8 bajtów danych + 1 bajt CRC. Dla użytkownika dostępne są bajty 2 i 3 służące np. do ustawienia alarmu.

16. Bajt 0 i 1 zawierają informację o wyniku pomiaru temperatury. Rozszerzeniem tych informacji są bajty 6 i 7.

17. Temperaturę możemy odczytać z dokładnością do 0.1(C jeśli wykorzystamy bajty 6 i 7 i wykorzystamy matematyczną formułę.

18. W wyniku odłączenia zasilania od układu tracona jest zawartość bajtów pamięci SCRATCHPAD. Zawartość pamięci EEPROM pozostaje bez zmian.

19. 2 i 3 bajt służą do ustawiania poziomu alarmu. Przekroczenie tego poziomu może być wykorzystane do poinformowania układu MASTER o przekroczeniu jakiegoś z mierzonych parametrów.

20. Rozdzielczość pomiaru zwiększyć można poprzez zastosowanie formuły matematycznej i wykorzystaniu danych zawartych w bajtach 6 i 7.

Przykład zastosowania systemu pomiaru temperatury.

[image: image4.png]KLAD HASTER lris pomiarowa MicioL&N

KOMPUTER i

CZUJNIK CZUJNIK
MIKROKONTROLER
i sterowaris ukdadm wpkonawczymi 355 225
z NADZORDWANY z
%28 OBIEKT S
i sterowaris ukdadm wpkonawczyri
CZUJNIK CZUJNIK

lris pomiarowa MicioLAN




 

Możliwość podłączenia wielu układów pozwala na zbudowanie układu wielopunktowego sterowania i pomiaru przy niskim nakładzie połączeń – wystarczą dwa „druty”.

� EMBED Equation.3  ���








[image: image5.wmf]C

PER

COUNT

RMAIN

COUN

C

PER

COUNT

ODCZYTANA

TEMP

A

TEMPERATUR

_

_

)

_

_

_

(

25

.

0

_

-

+

-

=

_1003385949.unknown

